## Perguntas I.B
Doccument | Item | Item description | Reference | Classification | Question: | Respostas I.B
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.40. | The bottling line must have emergency stop buttons at least every 3 meters, as well as on the HMI panels. | NR-12 | I | Para o liofilizador, há um botão de parada de emergência no armário elétrico e outro ao lado da porta de manutenção. Para o sistema automático de carregamento e descarga, há um botão de parada de emergência no HMI. Isso é aceitável? | Com a disposição proposta pelo fornecedor teremos botões de emergência a cada 3 metros conforme solicitado na ERU? Se sim, está correto. Em caso negativo, o fornecedor deverá posicionar e quantificar botões suficientes para atender ao requisito.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.42. | The equipment must be manually restarted by pressing the emergency button and reset via the HMI. | Application Internal | I | Para o sistema de liofilização e carregamento e descarga automática, o equipamento será reiniciado manualmente pressionando o botão de emergência e reiniciado pelo botão de reset. Isso é aceitável? | Sim
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.47. | "The equipment must be prepared to work with the following bottle formats: 2R, 8R, 10R, 20R, 30R (ISO standard) and 3.0 mL Butantan standard bottles. The dimensions of the bottles, caps, and seals used are detailed in the packaging specifications that will be sent along with this document." | Application Internal | I | Preciso de especificação de frascos padrão de Butantan de 3,0 mL. | Ok, especificação anexa
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.53. | For each Loading and Unloading System: • Instrument compressed air: 0.22 Nm³/h @ 6 bar g; • Electrical power: 220V - Ø3 – 60 Hz - 12 kW. | Application Internal | I | A fonte de alimentação do sistema de carga e descarga será de 440V. É possível conectar a fonte de alimentação de 440V? Ou é aceitável adicionar um transformador para ajustar a fonte de alimentação de 220V? | Os equipamentos devem operar conforme as especificações elétricas estabelecidas na ERU. Caso algum item possua tensão nominal distinta da prevista, o fornecedor deverá, obrigatoriamente, incluir o transformador adequado em seu escopo de fornecimento.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.79. | Process pressure gauges should be digital and easy to read. | Application Internal | N | o valor dos dados será exibido no SCADA do PC e fácil de ler, isso é aceitável? | Sim
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.81. | The HMIs (Human-Machine Interfaces) must be designed to respond to commands at strategic points to be agreed upon with the Butantan Institute. | Application Internal | I | Mais detalhes sobre "pontos estratégicos" serão fornecidos | O fornecedor deverá projetar o posicionamento físico e as funções das IHMs visando o melhor fluxo operacional. A proposta deverá ser enviada para validação e aprovação técnica do Instituto Butantan antes da execução.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.198 | The cooling area must ensure that the sterilized bottles return to room temperature at a maximum of 20°C. | Application Internal | I | Ponto obrigatório? A temperatura de saída não pode chegar a 20°C porque a temperatura do ambiente é de 20 ± 2°C. | Conforme consta na ERU, estamos disponibilizando um ponto de água gelada para o túnel de despirogenização. Desse modo, seria possível atingir a temperatura requerida nesse item, correto?
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.234 | The table must have supports for microbiological control plates (volumetric and sedimentation), equipment for volumetric sampling of viable particles and sampling for total particle count (including isokinetic probes). The points must be integrated into the online monitoring system and the positions checked in the mockup stage . | Application Internal | I | O monitoramento online para viabilidade é obrigatório? | Sim, é obrigatório
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.327 | The automatic bottle outlet from the capping station must be made of stainless steel up to the freeze dryer inlet (integration with the loading and unloading system), as well as between the capping station and the crimping machine. | Application Internal | I | Aço inoxidável obrigatório? O PE é aceitável? | Sim, desde que atenda as normas de BPF
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.352. | "It should be possible to perform one or both charging options. Charging options: - The vials should be stacked in partial quantities, row by row, between the loading system and the freeze dryer shelf to create a block of vials. Once the block is complete, it should be pushed onto the shelf using the loading pusher. - The bottles should be stacked in a line between the Freeze dryer loading system. Once the line is complete, it should be pushed onto the shelf using the loading pusher. - The bottles are stacked line by line within the system. The loading pusher pushes the lyophilizer shelf to create a block of vials equivalent to one shelf. Once the block is complete, it is pushed onto the shelf in a single operation using the loading pusher." | Application Internal | I | Os frascos serão formados em uma fileira na esteira transportadora, depois serão empurrado; Após gerar várias linhas, o empurrador de carga os empurrará para frente. Uma vez que as vilas de entrada de uma prateleira estejam concluídas, o empurrador de carga as empurrará para a posição final da prateleira. Não é possível empurrar uma fileira diretamente para a posição final porque a proposta do fornecedor é um empurrador frontal curto, já que o comprimento do empurrador é limitado. É aceitável? | Obrigatoriamente pelo menos uma das opções descritas nesse item da ERU deve ser atendida.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.369. | Semi-automatic bottle retrieval should be provided to prepare for automatic continuation of the process if needed (e.g., blocking the start of the cycle due to incomplete trays). | Application Internal | I | Preciso que o cliente esclareça mais informações sobre "Recuperação semiautomática de garrafas" Porque o sistema terá intertravamento quando carregado um bloco incompleto de frascos. Portanto, não há necessidade de semi-automático Because the system will have interlock when loaded uncomplete shelf of vials. So there is no need of semi-auto. | Nesse caso o que o equipamento do fornecedor irá fazer para a continuação automática do processo em caso de prateleira incompleta? As prateleiras serão completadas com frascos vazios? Ou os frascos da prateleira incompleta serão descartados? O que será projetado para que seja possível dar continuidade no processo?
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.383. | The equipment must allow for full or partial loading of the bottles, with shelves full. | Application Internal | N | Isso significa que o cliente vai carregar: 1) As garrafas com produtos em algumas prateleiras cheias, 2) As garrafas com os produtos e as garrafas vazias para a última prateleira de carregamento da prateleira cheia, 3) O resto das prateleiras está vazio. | OK
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.398. | The main chambers must be provided with a full-height main access door. | Application Internal | I | Se aplicar uma porta de manutenção de altura total com um Liofilizador 40M2, a porta ficará muito pesada ao abrir, ela pode cair e se deslocar no futuro. Portanto, o fornecedor recomendará uma porta de 2/3 de altura em vez disso. Isso é aceitável? | Com a porta proposta pelo fornecedor 1/3 da câmara ficará atrás de uma "parede" fixa. Como ficará o acesso para a manutenção nas prateleiras localizadas nos pontos mais extremos da câmara? Gostaríamos que o fornecedor avaliasse uma solução para o peso em vez de reduzir o tamanho da porta.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.468. | The CIP step should be selectable as a cycle on the operator interface panel. | Application Internal | I | Os passos CIP serão programados em PLC e, no SCADA do PC, o cliente pode definir parâmetros para executar o ciclo automático de CIP, isso é aceitável? | OK
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.487. | The installation of the entire freeze dryer exhaust system must be part of the supplier's scope of work. The contractor must consider a bag-in/bag-out device with HEPA filtration for the equipment's discharge to prevent air from being discharged directly to the outside. If an exhaust fan is required in the exhaust system, this will be the supplier's responsibility. | Application Internal | I | A configuração altamente potente. (Bolsa dentro e saindo) para ser fornecida. A conexão com o escapamento externo estará sob escopo do Cliente. É aceitável? | Não é aceitável. A instalação de todo o sistema de exaustão é de responsabilidade do fornecedor.
URS LINHA LIOFILIZADA
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.1.543-545 | The second transport element must have a Datamatrix (20) coding system upstream of the rotary table. | Application Internal | I | É obrigatório? | Sim
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.3.3. | The equipment must provide data externally (digitally and/or physically) for all installed recipes. | RDC 658/2022 | I | Durante o Pre-FAT, o fornecedor realizará o teste de mapeamento de uniformidade das prateleiras e o teste de mapeamento SIP usando o validador KAYE com sondas calibradas. Os dados digitais são dos termopares para o KAYE. Além disso, o liofilizador fornecerá a licença OPCUA e a lista de endereços de PLCs para comunicação externa, não conterá trabalho de integração. É aceitável? | O equipamento deve assegurar a extração de dados de receitas, ciclos realizados e programações instaladas, disponibilizando-os de forma digital ou física (impressão). O acesso a essas informações deve ser permitido a qualquer momento pelo operador ou supervisor.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.3.4. | The equipment must externally provide (digitally and/or physically) the data generated from the cycle at the end of each executed cycle. | RDC 658/2022 | I | Durante o Pre-FAT, o Fornecedor realizará o teste de mapeamento de uniformidade das prateleiras executando o ciclo automático de liofilização, e o teste de mapeamento SIP executando o ciclo SIP, utilizando validador KAYE com sondas calibradas. Os dados digitais são de externa dos termopares para o KAYE. Além disso, o liofilizador fornecerá a licença OPCUA e a lista de endereços de PLCs para comunicação externa, não conterá trabalho de integração. É aceitável? | O equipamento deve assegurar a extração de dados de receitas, ciclos realizados e programações instaladas, disponibilizando-os de forma digital ou física (impressão). O acesso a essas informações deve ser permitido a qualquer momento pelo operador ou supervisor.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.3.6. | Validator used in the execution of the Thermal Qualification protocol. Documentary proof must be provided for the intended use; the use of multimeters is prohibited. The maximum error should be specified in the technical specifications. | RDC 658/2022 ABNT NBR 16328 | I | fornecerá o protocolo de teste de mapeamento de uniformidade Shelves e o protocolo de teste de mapeamento SIP incluídos no protocolo FAT, e usará validador KAYE com sondas calibradas. É aceitável? | Embora o sistema de validação Kaye seja aceitável, caso a solução adotada utilize sensores com fio, é imprescindível garantir a estanqueidade da flange de passagem. A vedação deve assegurar a manutenção dos níveis de vácuo especificados durante todo o ensaio de distribuição térmica, visando a reprodução fiel das condições reais de operação e rotina de produção
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.3.7. | Validator used in the execution of the Thermal Qualification protocol. For measurements performed with thermocouples, the maximum cold junction compensation error of the equipment should be 0.1°C. | ABNT NBR 16328 | I | O fornecedor calibra os sensores dos termopares, o critério durante o Pre-FAT é que a estabilidade do sensor seja de 0,2°C por 3 minutos, o desvio calibrado do sensor seja 0,5°C, isso é aceitável? | Sim, conforme NBR ISO 16328 2024.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.3.8. | Validator used in the execution of the Thermal Qualification protocol. The equipment must allow measurements using thermocouples and transmitters with inputs of 4 mA to 20 mA or 0 to 10 V simultaneously. | ABNT NBR 16328 | I | Sobre o teste de mapeamento de uniformidade das prateleiras e o teste de mapeamento SIP, o fornecedor usará termopares para a estruturação e utilizará validador KAYE com sondas calibradas. Durante o teste de uniformidade das prateleiras, o sensor de temperatura das prateleiras pertence ao liofilizador será o sensor de temperatura da entrada de fluido, que varia entre transmissores de 4 mA e 20 mA. Durante o teste de mapeamento SIP, o sensor SIP pertence ao Liofilizador que localiza o ponto mais frio, o sensor SIP tem transmissores de 4 mA a 20 mA. Isso é aceitável? | Sim, conforme NBR ISO 16328 2024.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.3.17. | Calibration of the temperature sensors used in the execution of the Thermal Qualification protocol. The temperature sensors (thermocouples) must be calibrated before the thermal qualification protocol is executed. The calibration should have an error of ÿ0.5°C. | ABNT NBR 16328 | I | Durante o pré-FAT, o fornecedor calibra os sensores dos termopares antes e depois do teste de mapeamento de temperatura nas prateleiras e teste de mapeamento SIP; o critério é que a estabilidade do sensor seja de 0,2°C por 3 minutos, e o desvio calibrado do sensor seja de 0,5°C. É aceitável? | Sim, conforme NBR ISO 16328 2024.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.3.18. | Verification of the temperature sensors used in the execution of the Thermal Qualification protocol. After all thermometric measurements have been taken, the thermocouples must have their calibration verified. The calibration verification must show an error ÿ0.5°C. | ABNT NBR 16328 | I | Durante o pré-FAT, o fornecedor calibra os sensores dos termopares antes e depois do teste de mapeamento de temperatura nas prateleiras e teste de mapeamento SIP; o critério é que a estabilidade do sensor seja de 0,2°C por 3 minutos, e o desvio calibrado do sensor seja de 0,5°C. É aceitável? | Sim, conforme NBR ISO 16328 2024.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.3.20. | Sterilization Process Qualification (SIP) The objective of this test is to ensure the effectiveness of the sterilization process. A geometric distribution of 12 sensors should be considered, along with a bioindicator on each sensor within the freeze dryer chamber. Ensure that the sensors are positioned in contact with the equipment shelves. The sterilization study (empty) should be performed in triplicate to ensure the reproducibility of the results. Record the temperature of each sensor every 10 seconds throughout the established process. This test must meet the following acceptance criteria: - All exposed bioindicators must be inactivated; - The minimum cumulative lethality must be ÿ 30 equivalent minutes (The reference temperature for calculating the equivalent time is 121.1°C); Note: Wireless sensors are preferred. | RDC 658/2022 ABNT NBR 16328 Internal Requirement | I | Por padrão, o fornecedor fornece apenas valores de temperatura da sonda sem usar bioindicador em cada sensor dentro da câmara do liofilizador. Por padrão, o Fornecedor realiza apenas um teste de mapeamento durante o PRE-FAT. É obrigatório correr 3 vezes durante o pré-FAT? Ou "realizado em triplicado" significa 1 teste de tempo durante o PRE-FAT, 1 teste de tempo durante o SAT, 1 teste de tempo durante o OQ? | Considerando a criticidade do SIP quanto a capacidade do equipamamento em garantir a esterilidade de toda a câmara antes do processo produtivo, não avaliamos como razoável a realização deste teste apenas no pré-FAT. É realmente imprescindível que estes ensaios ocorram durante o FAT, com o acompanhamento presencial da equipe. Para esta etapa, deve-se garantir ao menos uma corrida válida que atenda aos parâmetros de letalidade mínima. É obrigatória a utilização de bioindicadores durante a qualificação térmica
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.3.21. | Temperature Distribution Study – Empty Chamber This test aims to certify that the equipment exhibits a homogeneous temperature distribution and must be performed in triplicate for each type of recipe developed for the equipment. A geometric distribution of 12 sensors should be considered within the freeze dryer chamber, where sensor 12 should be positioned next to the equipment's temperature control sensor. The temperature distribution study (under no-load conditions) should be performed in triplicate to ensure the reproducibility of the results. Record the temperature of each sensor at least every 2 minutes throughout the established process. This test must meet the following acceptance criteria: - For each phase, after the Set Point temperatures have stabilized, the maximum and minimum temperatures should not exceed ±5°C (the phase set point should be used as the reference temperature). | RDC 658/2022 ABNT NBR 16328 Internal Requirement | I | Por padrão, as sondas são coladas na superfície da prateleira, 3 sondas em cada prateleira, uma ao lado do sensor de controle de temperatura do equipamento. Por padrão, o Fornecedor realiza apenas um teste de mapeamento de prateleira com uma receita. É obrigatório correr 3 vezes durante o pré-FAT? Ou "realizado em triplicado" significa 1 teste de tempo durante o PRE-FAT, 1 teste de tempo durante o SAT, 1 teste de tempo durante o OQ? | Considerando a criticidade da dinâmica térmica deste equipamento, não avaliamos como razoável a realização destes testes apenas no pré-FAT. É imprescindível que os ensaios ocorram durante o FAT com o acompanhamento presencial de nossa equipe. Para esta etapa, deve-se garantir ao menos uma corrida válida que ateste a uniformidade e o desempenho térmico do sistema. Ressaltamos que, para a Qualificação Térmica definitiva (equipamento já no Brasil), é mandatória a execução em triplicata, conforme os procedimentos internos da GQ - QTG. Quanto ao mapeamento, propomos a utilização de 5 sensores por prateleira (centro e quatro cantos) além de conforme sugerido pelo fornecedor, a instalação de um sensor adicional adjacente ao sensor de controle do equipamento para fins de correlação de dados. Obs: Reiterando o histórico bem-sucedido do FAT IMA China
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.3.22. | Temperature Distribution Test - Maximum Load The objective of this test is to ensure the effectiveness of the freeze-drying process through the complete execution of the recipe used in production. This step should be performed using a placebo product in order to simulate the freeze-drying process. Fill the freeze-dryer chamber with placebo product, simulating the maximum load used routinely. Quality control analysis should be performed in accordance with the operational procedure of the department responsible/user of the equipment. This test must be performed in triplicate for each load developed and must meet the following acceptance criteria: The freeze dryer must execute all phases foreseen in the recipe without emitting any alarms that could directly affect the quality of the freeze-dried product; Samples submitted for quality control analysis must meet the requirements established by the procedure of the responsible sector/user of the equipment. | RDC 658/2022 ABNT NBR 16328 Internal Requirement | I | Por padrão, o fornecedor realiza apenas um teste de capacidade do condensador de 1 vez sem produto placebo, mas com água. Por padrão, o fornecedor realiza apenas um teste de capacidade do condensador durante o PRE-FAT. É obrigatório correr 3 vezes durante o pré-FAT? Ou "realizado em triplicado" significa 1 teste de tempo durante o PRE-FAT, 1 teste de tempo durante o SAT, 1 teste de tempo durante o OQ? | Considerando a criticidade quanto à dinâmica térmica deste equipamento, não avaliamos como ideal a realização deste teste apenas no pré-FAT. É fundamental que o ensaio ocorra durante o FAT, com o acompanhamento presencial da equipe. Para esta etapa, deve-se garantir ao menos uma corrida válida que atenda aos parâmetros de letalidade mínima.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.4.2.10. | User manual for the Bank Maintenance Assistant data; | Internal (Information Technology – IB) | I | Mais informações sobre os dados do Assistente de Manutenção Bancária, por favor | Tradução incorreta, verificar se há database maintenance assistant manual
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.4.3.13. | All documents pertaining to the VSC Life Cycle must be submitted to Butantan for approval, especially the test protocols, which must be approved prior to execution. | RDC 658/2022, Art 148 | N | Mais informações sobre o Ciclo de Vida do VSC. | risk analysis validation plan IQ OQ PQ final report traceability matrix
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.4.3.24. | The qualification test protocol documents (IQ, OQ, and DQ) must be executed in their entirety, with the results of each executed stage indicated at the end. | RDC 658/2022, Art 148 | N | Durante o QI e o QO, revisaremos a documentação dos testes que foi verificada durante o SAT; os testes que não passaram no SAT devem ser testados até serem aprovados. É aceitável? | Não entendi o fluxo, isso quer dizer que a testagem de QI/QO é avaliar o SAT?Pf, peço que explique a dúvida.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.6.24 | The equipment must be properly identified with TAGs, according to the Butantan Institute standard. | Application Internal | N | Os componentes do equipamento terão sua própria placa de etiqueta PID, conforme o layout PID. É aceitável? | Sim
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.6.30 | The instruments must be calibratable according to RBC standards. | Application Internal | I | Mais informações sobre os padrões de RBC. Para os instrumentos críticos calibrados na China: - Os instrumentos críticos podem ser calibrados por terceiros, o que é válido pelo CNAS. - Os instrumentos críticos calibrados no local do Fornecedor usando os instrumentos de referência calibrados por terceiros válidos pelo CNAS. - Sobre o medidor de vácuo capacitivo, normalmente usamos o Certificado de Calibração fornecido pelo fabricante original. É aceitável? | Não, deve ser contemplada a recalibração por um laboratório RBC com o equipamento instalado.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.7.3 | The vacuum calibration of the freeze dryer can be traced to Inmetro/RBC. | Internal Requirement | I | Abaixo é aceitável? - Os instrumentos críticos podem ser calibrados por terceiros, o que é válido pelo CNAS. - Os instrumentos críticos calibrados no Nível do Fornecedor usando os instrumentos de referência calibrados pelo terceiro e válidos pelo CNAS. - Sobre o medidor de vácuo capacitivo, normalmente usamos o Certificado de Calibração fornecido pelo fabricante original. | Não, deve ser contemplada a recalibração por um laboratório Inmetro/RBC com o equipamento instalado.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.7.4 | Temperature, pressure, conductivity, speed, and load cell calibrations must be accredited by Inmetro/RBC. | ISO 17025: 2017 RDC 658/2022 | I | Abaixo é aceitável? - Os instrumentos críticos podem ser calibrados por terceiros, o que é válido pelo CNAS. - Os instrumentos críticos calibrados no Nível do Fornecedor usando os instrumentos de referência calibrados pelo terceiro e válidos pelo CNAS. - Sobre o medidor de vácuo capacitivo, normalmente usamos o Certificado de Calibração fornecido pelo fabricante original. | Não, deve ser contemplada a recalibração por um laboratório Inmetro/RBC com o equipamento instalado.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.7.5 | Calibrations should be performed according to the process range with the number of points below: - Pressure on an analog instrument: 10 points, rise and fall. - Pressure on digital instrument: 05 points. - Vacuum in analog instrument: 10 points, rising and descent - Vacuum in digital instrument: 05 points - Temperature: 03 points - Conductivity: 01 point - Air speed: 03 points - Load cell: 5 points | Internal Requirement | I | Abaixo é aceitável? - Os instrumentos críticos podem ser calibrados por terceiros, o que é válido pelo CNAS. - Os instrumentos críticos calibrados no Nível do Fornecedor usando os instrumentos de referência calibrados pelo terceiro e válidos pelo CNAS. - Sobre o medidor de vácuo capacitivo, normalmente usamos o Certificado de Calibração fornecido pelo fabricante original. | Não, deve ser contemplada a recalibração por um laboratório Inmetro/RBC com o equipamento instalado.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.10.13 | If server equipment is provided for use with software eventually supplied through this process, it must be compatible with the Microsoft Windows 2019, 2022 or later operatmg system, must be ready for use, including the necessary licenses and accessories for proper operation, and must support physical installation in standard 19" racks. It must have at least two redundant power sources. In the case of system virtualization resources, it will be necessaiy to evaluate the minimum requirements (VCPUS, disk storage, internal disk speed and memoty) for deployment. | Internal Requirement | N | Microsoft Windows Server 2019, Energia redundante com sever. O cliente precisa de sistema de virtualização? Por favor, forneça mais detalhes | Caso seja necessária a utilização de qualquer equipamento servidor, a contratada deverá fornecer todo o conjunto de hardware e software, instalado, configurado, licenciado e funcional. Devem ser observados os requisitos mínimos de sistema operacional e tipo de instalação física necessária. Os servidores poderão ser disponibilizados em formato virtualizado, sendo hospedado no Datacenter Industrial do Butantan. Neste modelo, solicitamos que seja apresentada a especificação de requisitos das máquinas virtuais para avaliação técnica.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.10.18. | The user must confirm with the IT team the need for a computer compatible with the application, within its specifications. The IT department will analyze whether the institution's standard computer meets the application's execution requirements or if a computer with a specific configuration needs to be purchased. | Internal Requirement | N | É necessário mais informações do cliente | O quesito diz respeito a utilização de equipamentos do tipo PC, destinados a operação dos usuários. Solicitamos que seja enviada a especificação técnica do equipamento proposto, para avaliação de compatibilidade com o ambiente de TI/OT homologado pelo Butantan.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.12.18. | The system must be able to work simultaneously with other equipment (receiving and sending data) installed in the factory that require integration with the system to be provided. | Application Internal | N | É necessário mais informações do cliente | The system shall be capable of operating simultaneously with other plant equipment, ensuring bidirectional communication (data sending and receiving) with integrated systems. Within the lyophilization line architecture, integration is performed through a process PLC, which acts as an intermediary layer between the line equipment (e.g., washers, lyophilizers) and utility systems, such as the Water Treatment System (WFI – Water for Injection generation and distribution system). In this architecture, the equipment shall: Communicate with the process PLC, sending and receiving commands, status signals, and process variables Request utilities indirectly via the process PLC (e.g., WFI request to the WTS system) Receive from the process PLC information regarding availability, permissives, and interlocks of utilities Operate in a synchronized manner with other equipment connected to the process PLC Additionally, the system shall provide structured production data, including batch information, process parameters, alarms, and historical data, enabling integration with higher-level systems such as MES or data analytics platforms. Data shall be made available via OPC UA to ensure traceability, monitoring, and analytical capabilities.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.12.20. | The equipment must have Layer 2 managed connection switch(es), with at least 2 GB ports and comply with the industrial protocols CIP, Ethernet/IP, Profinet and/or Modbus/TCP with NAT support. | Application Internal | N | In 5.10.15, the requirement is 3 layer managed network switch，so which one do we propose? More information. | Although item 5.12.20 specifies Layer 2 managed switches, item 5.10.15 (IT requirements) defines a broader standard, including Layer 3 functionalities. Therefore, the proposed solution will follow item 5.10.15, adopting Layer 3 managed industrial switches in compliance with IT standards. Layer 3 switches fully meet Layer 2 requirements and additionally provide advanced features such as inter-VLAN routing and improved network segmentation. The required industrial protocols (CIP/EtherNet/IP, Profinet, Modbus/TCP) shall be supported, as well as VLAN, redundancy mechanisms (STP/RSTP, MRP, DLR, REP), and NAT functionality when applicable.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.13.3 | If a computer is required, the minimum and desired requirements must be provided by the supplier so that, for standardization purposes, the possibility of using a standard computer provided by IT can be evaluated. Only in cases where the computer configuration is very specific and cannot be provided by IT may it be added to the project to be delivered by the supplier, and even then, it will be subject to evaluation by IT. | Application Internal | I | Na versão 5.10.15, o requisito é switch de rede gerenciado de 3 camadas, então qual delas devemos propor? Mais informações. | O quesito diz respeito a utilização de equipamentos do tipo PC, destinados a operação dos usuários. Solicitamos que seja enviada a especificação técnica do equipamento proposto, para avaliação de compatibilidade com o ambiente de TI/OT homologado pelo Butantan.
URS LINHA LIOFILIZADA | 5.17.3 | If the use of a computer is necessary, the Minimum and desirable requirements must be provided by the supplier so that, for standardization purposes, it can… The possibility of using a standard computer should be evaluated. provided by IT. Only in cases where the configuration of If the computer is very specific and cannot be provided by IT, it can be added to the project to be... delivered by the supplier, still subject to evaluation by even from the IT department. | Application Internal | I | Microsoft Windows 2019 Processador central Operation PC :I7 para o sistema WIN 10 Energia redundante com sever. Precisa de Virtualização? Mais informações | O quesito diz respeito a utilização de equipamentos do tipo PC, destinados a operação dos usuários. Solicitamos que seja enviada a especificação técnica do equipamento proposto, para avaliação de compatibilidade com o ambiente de TI/OT homologado pelo Butantan.
Linha Seringas | Layout |  |  |  | É possível movimentar a parede 3160mm conforme imagem ao lado? | O layout da sala não pode ser alterado.